YARI MİKRO TERAZİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihazın Max tartım kapasitesi 220 g olmalıdır.
2. Cihazın hassasiyeti 102 g kadar 0,00001 g (0,01 mg ) , 220 g ‘a kadar 0,0001 g (0,1 mg) olmalıdır.
3. Cihazın tekrarlanabilirliği 102 g’a kadar 0,00005 g (0,05 mg ), 220 g’a kadar ağırlıklar için 0,0001 g (0,1mg) olmalıdır.
4. Cihazın doğrusallığı 102 g’a kadar ± 0,0001 g (0,1 mg ), 220 g ‘a kadar  ± 0,0002 g (0,2 mg ) olmalıdır.
5. Cihazın ekranı OEL display veya aydınlatmalı LCD olmalıdır. 

6. Cihazda USP 41 standartına göre otomatik min. weight hesabı yapabilmeli ve bu değer cihaz ekranında belirtilmelidir.

7. Min weight değerinin altında yapılan tartımlarda ekran uyarı vermelidir.

8. USP 41 standartına göre en düşük tartım değeri 30 mg olmalıdır.

9. Cihazın içine ihtiyaç durumunda opsiyonel ekipmanı olan sonradan statik eliminatör takılabilmelidir. 

10. Cihazın hassasiyet kayması 10°C ile 30°C de   ± 2/ C ppm olmalıdır.

11. Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.

12. Cihazın kararlı tartıma ulaşma süresi 0,0001 g hassasiyette en fazla 3 saniye ve 0,00001 g hassasiyette 8 sn’den fazla olmamalıdır.
13. Cihaz gövdesi uzun süreli ve güvenli kullanım için antimanyetik alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
14. Cihazın tartım düzeneği güvenilir, kararlı ve hızlı ölçüm amacıyla UniBloc teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

15. Cihaz, tanecik sayım özelliği (pcs ), g,  mg, ct , mom , oz , ozt , dwt , GN ,  HTL , STL , TTL , MTL , m , o , kullanıcı tanımılı birim , MOL0 gibi tartım birimlerinde ölçüm yapabilmelidir. 
16. Cşhaz Dara – net – Gross tartım yapabilmeli ve ekranda bu değerlerin hepsini göstermelidir. 
17. Cihaz tanecik sayımı , hayvan tarım (averaging mod ) , % tartım ve opsiyonel yoğunluk ölçüm kiti ile birlikte katı ve sıvılarda otomatik yoğunluk tayini yapabilmelidir.

18. Cihazın tartım kefesi çapı 91mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
19. Cihazda net toplam ve formülasyon özelliği bulunmalıdır.

20. Cihaz HPLC cihazlarına bağlanabilir olmalı ve buffer solüsyon hazırlama için dahili programı bulunmalıdır.

21. Cihazda dahili olarak linearite , tekrarlanabilirlik ve köşe yükü test programları bulunmalıdır.

22. Cihazda hırsızlığa ve yetkisiz kişilerin kullanımına karşı menü kilidi koruması olmalıdır.

23. Cihazın sağdan, soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik cam koruma kabini olmalıdır. Camlar temizlik için kolayca sökülebilir olmalıdır.

24. Cihaz her sıcaklık değişimi algıladığında, doğru tartımın sağlanması için kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin otomatik dahili kalibrasyon (PSC) yapabilmelidir. Aynı zamanda tek tuş ile dahili kalibrasyon yapabilmelidir.
25. Sıcaklık değişimi için değer kullanıcı tarafından set edilebilmeli ve bu değer 0,5 °C ile 10°C arasında olmalıdır.

26. Cihaz önceden girilen 3 farklı saatte otomatik dahili kalibrasyon yapabilmelidir.
27. Cihazda, bulunduğu ortam koşullarına adapte olabilmesi için 5 kademeli dijital filtre olmalıdır. Tartım esnasında menüye giriş yapılmadan değişiklik yapılabilmelidir. 
28. Cihaz, manyetik olan veya kefeye sığmayacak kadar büyük ya da asılacak tipteki cisimlerin tartılması için alttan tartım düzeneğine sahip olmalıdır. 
29. Cihaz ekranında, kalan tartım kapasitesini kullanıcıya bildiren analog bar grafik göstergesi bulunmalıdır. 
30. Cihaz tarih ve saat fonksiyonuna sahip olmalıdır. 
31. Cihaza admin ve 10 kullanıcı bilgisi girişi olmalıdır. 

32. Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu, dara alma tuşu, fonksiyonlar için ayar tuşu, yazıcı ve bilgisayar için veri alış verişi veri tuşu , ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır.

33. Cihaz yazıcı ile kullanıldığında her ölçüm yapıldığında sonuçları otomatik olarak yazdırabilmelidir . Ayrıca önceden ayarlı zaman aralıklarında sonuç çıktısı alınabilmelidir.
34. Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır. 

35. Cihaz standart olarak RS-232C , USB Type A ve USB Type B  portlara sahip olmalıdır. Cihaz hiçbir ara yazılıma gerek duymadan tartım sonuçlarını direkt olarak Windows[image: image1.png]


 işletim sistemine aktarabilmelidir.
36. Cihaza isteğe bağlı olarak statik eliminatör , yoğunluk tayin kiti, printer, klavye adaptörü, ayak pedalı, harici kontrol ünitesi takılabilmelidir.
37. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.
38. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

39. Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır. 
