NEM TAYİN CİHAZI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihazın tartım hassasiyeti en az 0,001 g (1 mg) veya daha yüksek olmalıdır.

2. Cihazın tartım kapasitesi en az 60 gr olmalıdır.
3. Nem ölçüm hassasiyeti ± %0,01 veya daha iyisi olmalıdır.
4. Tekrarlanabilirlik (2gr) % 0,15,  (5gr) % 0,05 veya daha iyi olmalıdır.
5. Cihazın kefe çapı 95 mm olmalıdır,

6. Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.
7. Cihazın tartım düzeneği güvenilir, kararlı ve hızlı ölçüm amacıyla UniBloc teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
8. Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.
9. Cihazın aşırı yüke karşı koruması olmalıdır. 

10. Cihaz göstergesi arkadan aydınlatmalı LCD ( sıvı kristal ) olmalıdır.
11. Kolay kullanım için cihaz üzerinde 11 adet tuş olmalıdır.

12. Cihazda kapak hareketine duyarlı otomatik start / stop özelliği olmalıdır.

13. Kurutma işleminde 5 farklı tipte auto, time, rapid, slow  ve step ısıtma modları olmalıdır.
14. Cihaz ekranındaki grafik üzerinden kurutma işleminin hangi safhasında olunduğu takip edilebilmelidir.
15. İşlem sırasında ekran üzerinde % nem, % kuru madde, kaybolan nemin kuru maddeye oranı, ağırlık  gibi bilgiler görülebilmelidir.
16. Cihazda tarih-saat özelliği olmalıdır.

17. Cihazda yetkisiz kişilerin kullanımına karşı şifreli menü kilidi koruması olmalıdır. Bu sayede işlem parametreleri izinsiz değiştirilememelidir.
18. Kurutma sıcaklık aralığı maksimum 50-200° C arasında olmalıdır ve 1 oC derecelik artışlarla programlama yapılabilmelidir. 

19. Cihaz, kolay yedek parça temini ve dayanıklılık açısından standart 400W çubuk halojen lamba ile çalışmalıdır ve gerektiğinde kullanıcı tarafından kolaylıkla yenisiyle değiştirilebilmelidir.
20. Cihazın en az 10 adet program hafızası olmalıdır.

21. Cihazın 100 adet ölçüm sonucu hafızası bulunmalıdır. 
22. Cihazda veri aktarımı için RS 232C  ve USB portları olmalıdır. Cihaz hiçbir ara yazılıma gerek duymadan tartım sonuçlarını direkt olarak Windows[image: image1.png]


 işletim sistemine aktarabilmeli, aynı zamanda ölçülen numuneye ait nem-zaman grafiği PC ekranında gerçek zamanlı olarak çizdirilebilmelidir.
23. Cihaz +5 - +40 ° C arasında çalışabilmelidir.

24. Cihaz ile beraber en az 3 adet çok kullanımlık ve 50 adet de tek kullanımlık alüminyum numune kabı verilmelidir.
25. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

26. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

27. Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır. 

